Приложение 2

к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров

Силовое оборудование (дрель)

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) | Интегрированная силовая консоль с принадлежностями |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ | техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие описание |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Интегрированная силовая консоль | Интегрированная силовая консоль - это оснащенное электроприводом устройством с микродебридером, дрелью и/или пилой, предназначенное для удаления мягкой, твердой и костной ткани во время хирургических операций. Система состоит из пульта управления электроприводами, ножного переключателя, соединительных кабелей и набора наконечников, приводящих в действие различные трепанационные сверла, резцы, дрели, скребки, канюли и пилы. В ее состав входят встроенные насосы для орошения резцов и трепанационных сверл, а также для охлаждающей жидкости электродвигателя. Помимо наконечников и насосов имеется разъем для продолжительной стимуляции прямыми трепанационными сверлами, позволяющий контролировать целостность нерва в ходе хирургических операций при отологических доступах. Данное устройство предназначено для использования врачами, которые обучены выполнению описываемых процедур. С помощью данной системы можно очищать кончик жесткого стержневого эндоскопа для поддержания хорошей визуализации в ходе эндоскопических процедур без извлечения эндоскопа из оперируемого участка. Физические размеры - Размер: 277 мм x 353 мм x 267 мм (Ш х В x Д); Вес: не более 7,3 кг. Условия эксплуатации - Температура: от +10 до +33° C; Влажность: относительная влажность от 30 до 75%; Атмосферное давление: от 700 до 1 060 гПа. Условия транспортировки и хранения - Температура: от -40 до +70° C; Влажность: относительная влажность от 10 до 95%; Атмосферное давление: от 500 до 1 060 гПа. Дисплей / сенсорный экран - Тип: высококонтрастный цифровой цветной графический дисплей, видимый в полной темноте. Разрешение: размер экрана по диагонали – не менее 21 см, разрешение от 480 х 640 пикселов до 481 х 641 пикселов. Аудиовыход - Уровень громкости базового аудиосигнала минимальный уровень звукового давления 60 дБА (1 м). Электрические характеристики - Входное напряжение 100-240 В ± 10%; Частота 50/60 Гц; Потребляемая мощность: от 500 ВА до 505 ВА ; Дополнительный выход переменного тока: максимум от 200 ВА до от 210 ВА.. Рабочий цикл деталей, находящихся в непосредственном контакте с пациентом: Максимальное время нахождения во включенном состоянии – от 120 с; до 122с; Минимальное время нахождения в выключенном состоянии - 180 с. Два насоса для орошения и охлаждающей жидкости. Кабель питания от 6 м. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Педаль ножного управления | Многофункциональный ножной пульт управления: должен быть одноклавишным переключателем, с функцией зависимости силы эффекта от глубины нажатия; от трех дополнительных ножных переключателя: для смены режима вращения (реверс), с возможностью смена между инструментами, изменение вариантов работы системы: на максимальных оборотах; в зависимости от глубины нажатия. Скоба с возможностью изменения положения, для удобства перемещения, в том числе ногой. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Электродвигатель | Небольшой компактный высокоскоростной реверсивный электродвигатель с высоким крутящим моментом, используемый для рассечения кости и биоматериалов со скоростью вращения, выбираемой в диапазоне от 200 до 75 000 об. /мин. Кабель электродвигателя встроен в наконечник и неотделим от электродвигателя. Технические характеристики: - Скорость от 75 000 об/мин в прямом и обратном направлении; - Размер длина – от 7,77 см до 7,78 см, диаметр – от 1,65 см до 1,66см; - Вес от 90 г до 95 г; - Рабочий цикл (во избежание перегрева): • Электродвигатель рассчитан на непрерывную работу в течение от 3 минут до 5 минут на скорости 75 000 об. /мин при температуре до 40° C. • При нормальной комнатной температуре (около 20° C) электродвигатель должен быть рассчитан на непрерывную резку в течение неограниченного времени при скорости от 60 000 об. /мин. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Лоток для инструментов | Лоток для стерилизации, хранения и транспортировки инструментов. Имеет сформированные пазы для укладки моторов и насадок интегрированной силовой консоли. Перфорированная крышка для лучшей стерелизации. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Насадка Перфоратор | Используется для вращения краниального перфоратора с функцией автостоп. Содержит редуктор, повышающий крутящий момент и понижающий скорость вращения (максимальная скорость вращения от 1000 об/мин до 1050 об/мин) Эргономичный дизайн и рельефное покрытие для лучшего захвата и контроля, подходят к любому мотору линейки моторов. Крупная, легко читаемая текстовая и цветовая маркировка. Фиксация фрезы - краниоперфоратора без ключа. Соединение универсальное тип Hudson. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Насадка прямая, | Насадка прямая для малых боров диаметром вала от 2.4 мм до 2,5 мм. Обеспечивает наилучший обзор при миниинвазивных доступах. В насадке использован патентованный трехступенчатый процесс блокировки, что облегчает использование и увеличивает эффективность применения в операционных условиях. Эргономичный дизайн и рельефное покрытие для лучшего захвата и контроля. Подходит к любому мотору линейки моторов. Крупная, легко читаемая текстовая и цветовая маркировка позволяет определить подходящие друг другу насадки и боры. Длина рабочей части от 10 см до 10,5 см. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Насадка краниотомная | Краниотомная насадка для интегрированной силовой консоли используется при проведении краниальных и спинальных хирургических операций для защиты мягких тканей во время пиления кости. Предназначена для боров диаметром вала от 2.4 мм до 2,41 мм, длиной от 15.9 мм до 15,91 мм. Конструкция позволяет использовать инструменты для однонаправленной резки с контролем глубины. Эргономичный дизайн и рельефное покрытие для лучшего захвата и контроля, подходят к любому мотору линейки моторов. Крупная, легко читаемая текстовая и цветовая маркировка позволяет определить подходящие друг другу насадки и боры. | 1 шт. |
|  |  | 6 | Краниальный перфоратор | Перфоратор для наложения "фрезевого отверстия". Объединяет эффективную производительность резки с защитой технологии автостопа. При отсутствии сопротивления кости активируется механизм сцепления для автоматического отключения. Конструкция наконечника сверла помогает предотвратить соскалзывания, а острые края быстро прорезают кость. Должен быть цветовая кодировка размеров. Внешний диаметр от 14 мм до 14,1 мм, внутренний диаметр от 11 мм до 11,1 мм, выступ от 1.5 мм до 1,6 мм, минимальная толщина кости размер должен быть 3.25 мм. Корпус должен быть выполнен из высококачественного биосовместимого пластика. Рабочая часть – обезательно медицинская нержавеющая сталь. | 8 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Ершик для чистки, средний | Ершики для чистки, среднего размера предназначены для послеоперационной отчистки насадок должен быть для малых боров. Многоразовый от 5 шт. в упаковке. | 1 шт. |
|  |  | 2 | Ершик для чистки, большой | Ершики для чистки, среднего размера предназначены для послеоперационной отчистки насадок должен быть для малых боров. Многоразовый от 5 шт. в упаковке. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Инструмент размером: от 8см до 8,1 см | Бор конусный должен быть краниотомный малый. Тонкий дизайн для точного рассечения с минимальной потерей костной массы. Для разреза костной ткани, остеотомии, сбора трансплантата, формирования кости, входного отверстия, шовного отверстия и т.д. Диаметр головки (мм) от 2.3 до 2,4, Длина головки (мм) от 15.9 до 16,0, длина бора от 8 см до 8,1 см. | 10 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: 220- 230 В +/- 10% 50/60 Гц Потребление энергии: 370 ВА |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | до 05 декабря 2023 года Адрес: согласно договору |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

Приложение 2

к тендерной документации

Фиброгастроскоп

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Фиброгастроскоп |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Фиброгастроскоп | Клиническое применение: Высококачественная фиброоптическая система с долгим сроком службы; канал подачи воды/воздуха для промывания дистальной линзы; высокая устойчивость гастроскопа к появлению "битых пикселей"; инструментальный канал не менее 2,8 мм позволяет выполнять многие терапевтические внутрипросветные манипуляции включая взятие биопсии, полипэктомия, коагуляция, маркировка и пр. широкая подвижность дистальной части эндоскопа, позволяющая изгибать дистальный конец до 210 градусов; удобная рукоятка с эргономичным расположением управляющих элементов. Технические характеристики: Угол поля зрения: не менее 100 град. Глубина резкости: не менее 3 — 100 мм Изгиб дистального конца вверх-вниз: не менее 210-120 градусов Изгиб дистального конца вправо-влево: не менее 120 градусов Диаметр дистального конца: не более 9,8 мм. Диаметр вводимой трубки: не более 9,8 мм. Диаметр рабочего канала: не менее 2,8 мм. Рабочая длина вводимой трубки: не менее 1050 мм. Общая длина: не менее 1395 мм. | 1 шт. |  |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Эндоскопический отсасыватель | Максимальный объем всасывания не менее 20 литров в минуту Максимальное разрежение не менее –85 кПа Ёмкость бачка: не менее 1500 мл Материал бутылки: стекло Питание 220 Вольт, 50 Гц Мощность не более 90 ВА Однофазный асинхронный двигатель 220 В, 30 Вт, 50-60 Гц Насос поршневой с одиночной головкой Предохраняющее устройство: ограничительный клапан (поплавок-стопор) Продолжительность работы без остановки не менее 6 часов. |  | 1 шт. |
|  |  | 2 | Тестер герметичности | Тестер представляет собой простое механическое устройство с грушей для накачки давления, манометром для контроля и прочным шлангом с коннектором на конце. |  | 1 шт. |
|  |  | 3 | Биопсийные щипцы с окнами | Биопсийные щипцы с окном не более ø 2.4 мм, длиной не менее 1500 мм |  | 1 шт. |
|  |  | 4 | Галогеновый источник света | Этот электромедицинский прибор (источник света) используется в качестве источника освещения для эндоскопов и принадлежностей к ним. При одновременном использовании этот источник света и эндоскоп/принадлежность обеспечивают оптический обзор и/или терапевтический доступ к различным полостям тела, органам и каналам. Лампа не менее 150 Ватт, галогеновая (15 Вольт) Время работы одной лампы – не менее 50 часов Питание 100/120 Вольт 60 Гц, 220/240 Вольт 50 Гц Потребляемая мощность (220-240 В) Рабочая среда: Температура 10 - 40 град. Управление яркостью с помощью ручной диафрагмы. Система подачи воздуха: насос электромагнитный, вибрационный. Давление воздуха не менее 41 кПа - 62 кПа при нулевом потоке. Стандартный поток подачи воздуха не менее 3,2 - 8,0 л/мин на входе в бутылку с водой. Система подачи воды: сжатие под воздействием воздушного насоса. Объём бутылки не менее 200 см3-250 см3. |  | 1 шт. |
|  |  | 5 | Бутыль для воды | Емкость для воды объемом не менее 200 куб.см -250 куб.см. позволяет подавать как смесь воздуха и воды, так и только жидкость. Материал, из которого изготовлена бутыль, является химически нейтральной пластмассой, не меняющей свойств жидкости и не разлагающейся под воздействием химических веществ. |  | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Загубник | Загубник многоразовый. |  | 2 шт. |
|  |  | 2 | Лампа галогеновая для комплекта | Сменная галогеновая лампа не менее 150V/15W для источников света |  | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 12 кв.м; Вентиляция помещения приточно-вытяжная; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 10–35 °C при влажности 30–75 %; Электроснабжение 200-240В. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | до 05 декабря 2023 года Адрес: согласно договору |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники, специфические для данной медицинской техники, работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |  |  |  |  |

Приложение 2

к тендерной документации

Фибробронхоскоп

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Фибробронхоскоп |  |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п |  | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Фибробронхоскоп | Бронхофиброскоп с расширенными терапевтическими возможностями и стандартным диаметром вводимой трубки. Клиническое применение: технология сверхтонких фибро-оптических волокон дает изображение более высокого разрешения и улучшенную цветопередачу; наличие закрытого клапана отсоса для простой и точной аспирации; высокая устойчивость бронхоскопа к появлению "битых пикселей"; изгиб дистального конца до 180 градусов предоставляет хорошую маневренность в процессе манипуляций; инструментальный канал для применения широкого спектра терапевтических инструментов; возможно полное погружение бронхофиброскопа в жидкость для быстрой и эффективной очистки; легкая рукоятка с эргономично расположенными элементами управления предотвращает затекание рук врача даже при долгих операциях; долгий срок службы волоконно-оптических эндоскопов снижает расходы на эксплуатацию и обслуживание. Технические характеристики: Угол поля зрения, не менее: 120 град. Глубина резкости, не мене: 3 — 50 мм Изгиб дистального конца вверх-вниз, не менее: 180 градусов/130 градусов Диаметр дистального конца, не более: 5.9 мм. Диаметр вводимой трубки, не более: 6.0 мм. Диаметр рабочего канала, не менее: 2,8 мм. Рабочая длина вводимой трубки, не менее: 600 мм. Общая длина, не менее: 900 мм. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Портативный бронхофиброскоп |  | Портативный бронхофиброскоп с увеличенными терапевтическими возможностями, применяемый в пульмонологии и неотложной помощи. Клиническое применение: технология сверхтонких фибро-оптических волокон дает изображение более высокого разрешения и улучшенную цветопередачу; наличие закрытого клапана отсоса для простой и точной аспирации; высокая устойчивость бронхоскопа к появлению "битых пикселей"; изгиб дистального конца до 180 градусов при небольшом радиусе сгибания предоставляет хорошую маневренность в процессе манипуляций; инструментальный канал диаметром 2,0 мм для применения широкого спектра терапевтических инструментов; возможно полное погружение бронхофиброскопа в жидкость для быстрой и эффективной очистки; легкая рукоятка с эргономично расположенными элементами управления предотвращает затекание рук врача даже при долгих операциях; Технические характеристики: Угол поля зрения, не менее: 100 град. Глубина резкости, не менее: 3 - 50 мм Диоптрии, не менее: от +2D до -8D Изгиб дистального конца вверх, не менее: 180 град. Изгиб дистального конца вниз: 130 град. Диаметр дистального конца, не более: 4,8 мм Диаметр вводимой трубки, не более: 4,9 мм Диаметр рабочего канала, не более: 2,0 мм Рабочая длина вводимой трубки, не менее: 600 мм Общая длина, не более: 880 мм | 1 шт. |
|  |  | 2 | Галогеновый источник света |  | Источник света используется в качестве источника освещения для эндоскопов и принадлежностей к ним. При одновременном использовании этот источник света и эндоскоп/принадлежность обеспечивают оптический обзор и/или терапевтический доступ к различным полостям тела, органам и каналам. Лампа, не менее 150 Ватт, галогеновая (15 Вольт) Время работы одной лампы – не менее 50 часов Питание, не более 100/120 Вольт 60 Гц, 220/240 Вольт 50 Гц Потребляемая мощность, не более (220-240 В) Рабочая среда, не более: Температура 10 - 40 град. Управление яркостью с помощью ручной диафрагмы, наличие. Наличие системы подачи воздуха: насос электромагнитный, вибрационный. Давление воздуха, не более 41 кПа - 62 кПа при нулевом потоке. Стандартный поток подачи воздуха, не менее 3,2 - 8,0 л/мин на входе в бутылку с водой. Система подачи воды: сжатие под воздействием воздушного насоса. Объём бутылки не менее 200 см3. | 1 шт. |
|  |  | 3 | Тестер герметичности |  | Тестер представляет собой простое механическое устройство с грушей для накачки давления, манометром для контроля и прочным шлангом с коннектором на конце. | 1 шт. |
|  |  | 4 | Биопсийные щипцы с окном, с овальными браншами |  | Наличие в цетральной части браншей шипа для лучшего взятия биопсии. Должны быть многоразовые, автоклавируемые. Рабочая длина, мм – не более 1500. Максимальный внешний диаметр, мм – не более 2,4. | 1 шт. |
|  |  | 5 | Фиброволоконный кабель подключения к стационарному источнику света |  | Фиброволоконный кабель подключения к стационарному источнику света | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Загубник | Загубник многоразовый. | 2 шт. |
|  |  | 2 |  | Лампа галогеновая | Сменная галогеновая лампа 150W/15V для источников света, наличие | 4 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 12 кв.м; Вентиляция помещения приточно-вытяжная; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 10–35 °C при влажности 30–75 %; Электроснабжение 200-240В. |  |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | до 05 декабря 2023 года Адрес: согласно договору |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

Приложение 2

к тендерной документации

Вертикализатор

| № п/п | Критерии |  | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) |  | Вертикализатор с электроприводом |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации |  | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | 1 | Основание опоры | Опора для стояния – вертикализатор с обратным наклоном предназначена для пассивных реабилитационных мероприятий, направленных на адаптацию пациента к вертикальному положению, формирование чувства равновесия, адаптацию кровеносной системы и внутренних органов к новым нагрузкам в условиях вертикального положения тела. Применяется при ДЦП и других патологических состояниях, когда пациент-инвалид не имеет возможности стоять и сидеть самостоятельно. Опора позволяет пациенту находиться в положении от строго горизонтального до строго вертикального, с жестким закреплением выбранного положения. Комплектуется съемным столиком для приема пищи и занятий. Основание опоры – окрашенная металлическая колесная рама | 1 шт |
|  |  |  | 2 | Площадка | - Площадка для крепления стоп | 1 шт |
|  |  |  | 3 | Колесо | Колеса – поворотные, два из них оснащены тормозами. | 1 комп |
|  |  |  | 4 | Крепление для стоп | Крепления для стоп типа «сандалии» расположены на площадке для крепления стоп. | 1 |
|  |  |  | 5 | Стол для приема пищи | Стол для приема пищи | 1 |
|  |  |  | 6 | Ложе опоры | Ложе опоры выполнено из высококачественной фанеры, покрытой противоаллергенным экологически чистым покрытием. Изменение угла наклона ложа производится от полностью горизонтального до вертикального положения. На ложе закреплена съемная подушка под спину, толщиной не менее 30 мм.– велюр | 1 шт |
|  |  |  | 7 | Пульт ДУ | Пульт управления | 1 шт |
|  |  |  | 8 | Линейный привод (актуатор) | Линейный привод (Актуатор) с питанием от розетки. Предназначен для регулировки угла наклона | 1 шт |
|  |  |  | 9 | Паспорт оборудования на русском и казахском языках |  | 1 шт |
|  |  |  | 10 | Габаритные размеры | Габариты (ДхШхВ), не менее 212х72х150 см Высота в вертикальном положении, не менее 215 см Длина ложа, не менее 195 см Макс. рост человека, не более 180 см Макс. вес человека, не более100 кг Масса изделия, не более 91 кг Линейный привод (Актуатор), Н 5000 |  |
|  |  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации |  | Вертикализатор должен быть установлен на ровной, горизонтальной, твердой поверхности. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) |  | DDP пункт назначения |  |  |  |
| 5 | Срок поставки МТ и место дислокации |  | до 05 декабря 2023 года Адрес: согласно договору |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц |  | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее _ месяцев (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP пункт назначения |  |  |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | до 05 декабря 2023 года Адрес: согласно договору |  |  |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |  |

Предъявляемые  общие требования к закупаемым товарам по приложению 2  Тендерной документации:

Дата изготовления Товаров должна быть не ранее 2022 года. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть встроенное 220 В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть лицензионным.

Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта не менее 37 месяцев. С момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок не более 45 дней с момента официального уведомления.  наличиедиплом  сертификата инженера, для сервисного и технического обслуживания и ремонта на предлагаемое оборудование. Для подтверждения безопасности, эффективности и качества предлагаемого медицинского оборудования требуются копии документов, подтверждающих регистрацию медицинского оборудования в РК. К спецификации кроме описания технических и эксплуатационных характеристик прилагаются фотографии поставляемых Товаров. Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр СИ Республики Казахстан, либо поставщик принимает на себя обязательства по внесению товаров в данный реестр к моменту поставки с представлением соответствующих подтверждающих документов. Для выполнения сроков поставки – необходимо график поставки товаров. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования.  Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, инструктаж специалистов на рабочем месте, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.) осуществляет поставщик.

Для подтверждения качества сопутствующих услуг к предлагаемой медицинской техники потенциальным поставщикам необходимо предоставить оригинал либо нотариально засвидетельствованную копию письма от завода производителя о праве потенциального поставщика предоставлять сервисно - техническое обслуживание на оборудование предлагаемое к поставке по данному тендеру.